**资阳市雁江区人民医院**

**空气消毒机、抢救车等询价采购需求**

**一、技术、功能要求及其他相关要求**

1.本项目最高限价8.28万元。

2.采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算数量** | **最高单价限价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 空气消毒机 | 台 | 2 | 5000.00 | 10000.00 |
| 2 | 医用冷藏柜 | 台 | 1 | 40000.00 | 40000.00 |
| 3 | 治疗推车 | 辆 | 5 | 2000.00 | 10000.00 |
| 4 | 治疗柜 | 个 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |
| 5 | 抢救车 | 辆 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| 6 | 注射床 | 张 | 2 | 1200.00 | 2400.00 |
| 7 | 注射椅 | 张 | 2 | 2200.00 | 4400.00 |
| 合计 |  |  |  | 82800.00 |

**二、技术要求**

空气消毒机（80m³）：

1、微电脑程序控制，中文液晶显示屏；

2、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

3、紫外线加强消毒和自动检测，镜面不锈钢板固定，增强紫外线强度；

4、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5、主管失效备管自动支援功能；

6、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

7、自动、遥控、轻触式手控多控消毒运行；

8、风速高、中、低可选；

9、双通道循环出风；

10、带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网辅助消毒；

11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

12、外设防滑扶手，推拉移动自如；

13、外形：移动式；

14、外观尺寸：55cm×43cm×93cm(±3cm）；

15、循环消毒风量：≥800m3/h；

16、紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.36×103μW/cm2；

17、消毒功率：≤410W；

18、紫外线管寿命：≥5000h；

19、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2；

21、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3；

22、负离子发生量：≥6×106个/cm3；

23、额定电压：AC 220V±22V；

24、额定频率：50Hz±1Hz；

25、噪音：≤55dB(A)；

26、消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m3；

27、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）；

28、安全防护类型：I类。

医用冷藏柜：

1、温度范围（℃）：阴凉（8-20）/冷藏（2-8）；

2、湿度范围（RH）：35%~75%；

3、额定电压：220V±5V/50HZ±2HZ；

4、整机功率（W）：≥110；

5、有效容积(L):≥45；

6、外部尺寸：950mm\*390mm\*450mm（±5mm）；

7、内部尺寸：310mm\*320mm\*485mm（±5mm）；

8、蒸发器：翅片蒸发器；

9、蒸发器尺寸：2mm\*4mm\*150mm（±1mm）；

10、功能：温度湿度双控双显，温湿度可自动记录存储，温度湿度异常报警。

治疗推车：

1、车身材质：不锈钢 面包轮；

2、尺寸：长≥670mm宽≥430mm高≥850mm；

3、双层带抽屉（2个）。

治疗柜：

1、柜体材质：不锈钢 台面材质：不锈钢；

2、柜体尺寸：长≥1700mm高≥1850m宽≥570mm；

3、台面尺寸: ≥长1730mm宽≥330mm；

4、柜顶玻璃柜4个 抽屉3个 底部柜子两个。

抢救车：

1、规格：750\*475\*930mm（±5mm）；

2、主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金柱四柱承重；

3、ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃；

4、车体左侧：除颤器平台可选输液架左右互换、隐藏式副工作台可拆式档案盒；

5、车体右侧：隐藏式伸缩输液架可选除颤器平台左右互换、锐器桶、双污物桶；

6、车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线；

7、车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面≥75mm，内空：430x335\*68mm（±3mm）；两中抽面≥115mm，内空：430x335\*110mm（±3mm）；一深抽面≥240mm内空：430\*335\*220mm（±3mm）；抽屉内 3\*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡规格：115\*28mm（±3mm）、防止液体及灰尘进入；

8、车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；

9、重量：45.4KG±2KG。

注射床：

1、床身材质：碳钢 床面：皮革；

2、长：≥1900mm宽：≥620mm高：≥650mm。

注射椅：

1、电机：至少四个，功率：≥50W；

2、电机：头部、腿部、整体可用电机升降及整张椅面可向后倾斜；

3、整体净重70KG±3KG；

4、皮面 座垫：高密度海绵；

5、尺寸：长≥185cm 宽≥60cm 高：61-88cm（可升降）。

**三、商务要求**

1.合同签订时间：成交公告公示结束后30日内。

2.交付期限：2024年3月28日之前。

3.履约地点：资阳市雁江区人民医院。

4.质保期：≥1年。

5.售后服务要求：及时免费更换破损及不符合要求的产品。

6.付款方式：设备安装、调试、培训、验收等合格，完善相关财务报销流程后，转账支付合同总款项95%，质保期满后，无任何质量及违约问题，完善相关财务报销流程后，转账支付合同总款项5%。

7.履约验收：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

**注：**本次询价采购供应商需全部满足采购需求，不允许负偏离，否则为无效响应。

**四、供应商资格要求及证明材料**

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

**五、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**六、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2024年3月22 日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（住院部12楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**七、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办028-26346672

**八、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、报价表（金额单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： |

说明：本次报价含货物、运输、人工费及税费等。

二、是否全部响应本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

 投标人名称（盖章）：

 法定代表人或授权代表：

 年 月 日